Checkliste, Übersicht und Zusammenstellung verbindlicher Regelungen und Richtlinien

|  | Thema | Frist | Wann | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsmedi- zinische Vorsorge Vorsorgeunter-suchung nach JArbSchG | Erstuntersuchung | vor Aufnahme der Beschäftigung |  |  |
|  | obligate Nachuntersuchungen | nach 12 bzw. 36 Monaten |  |  |
|  | fakultative Nachuntersuchungen | bei Verletzungen, Infektionsverdacht, Beendigung der beruflichen Tätigkeit |  |  |
|  | Unfallmeldungen | bei gegebenem Anlass |  |  |
|  | Erstuntersuchung | Jugendliche vor Beginn der Ausbildung |  |  |
|  | Nachuntersuchung | Jugendliche ein Jahr nach Beginn der Ausbildung |  |  |
| Elektrische Anlagen | ordnungsgemäßen Zustand durch Elektrofachkraft überprüfen lassen | alle 4 Jahre und nach Reparaturen |  |  |
| Erste Hilfe | Verbandkasten / Notfallausrüstung | regelmäßig, z. B. halbjährlich |  |  |
|  | Prüfung auf Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit, Verfallsdaten | spätestens alle 5 Jahre (sterile Materialien) austauschen |  |  |
| Feuerlöscher | regelmäßige Überprüfung/Wartung | alle 2 Jahre |  |  |
| Gasbehälter | Überprüfung von Gasflaschen und Armaturen (z. B. Sauerstoff-Flaschen) | nach Herstellerangaben bzw. nach Frist am Behälterhals, neue Füllung alle 2 Jahre |  |  |
| Lagerfristen MPG (RKI-Richtlinie) | - Unverpackte Instrumente (unsteril/keimarm) | ohne Frist, aber staubgeschützt, sauber und trocken |  |  |
|  | - Containerverpackungen oder einfache Klarsichtsterilgutverpackung | 6 Monate |  |  |
|  | - Doppelte Sterilgutverpackung | 5 Jahre |  |  |
| Medizinpro-dukte-Betrei-berverordnung | sicherheitstechnische Kontrollen: aktive Medizinprodukte / Anlage 1 MPBetreibV | Frist nach Angaben des Herstellers, mindestens alle 2 Jahre |  |  |
|  | messtechnische Kontrollen: Medizinprodukte mit Messfunktion / Anlage 2 MPBetreibV | Frist nach Angaben des Herstellers, mindestens alle 2 Jahre |  |  |
|  | Meldungen über Vorkommnisse an Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | bei gegebenem Anlass |  |  |
| Sterilisatoren Autoklaven Heißluftsterili-satoren | Wartung | gemäß Herstellerempfehlungen |  |  |
|  | fakultative Überprüfung | vor Inbetriebnahme, nach Reparaturen, längeren Betriebspausen, Standortwechsel |  |  |
|  | periodische Überprüfung mittels Bioindikatoren für N, S und Heißluftsterilisatoren | halbjährlich bzw. nach 400 Chargen (DIN-Empfehlung) |  |  |
|  | Chargenüberwachung mit Indikator Klasse 5 oder 6 nur für N, S | in jedem Paket, Box ein Streifen |  |  |
|  | Chargenüberwachung mit Helixprüfkörper bei kritisch B-Produkten nur für B | Helixprüfkörper mit Indikator (Klasse 2) pro Ladung |  |  |
|  | Thema | Frist | Wann | Wer |
| Unterweisung |  | alle Unterweisungen bei Arbeitsaufnahme und dann: |  |  |
|  | Schweigepflicht | jährlich |  |  |
|  | nach Röntgenverordnung | jährlich |  |  |
|  | nach berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV A1, BGR 250/TRBA 250) | jährlich |  |  |
|  | nach Gefahrstoffverordnung (Umgang mit Desinfektionsmitteln, Gefahrstoffen, Entsorgung) und schriftlichen Betriebsanweisungen (z. B. Quecksilber und Amalgam etc.) | jährlich |  |  |
|  | nach Hygieneplan (BZÄEK 2006) | jährlich |  |  |
|  | Infektionsgefahren, Schutzkleidung, Immunisierungsmöglichkeiten, Biologische Arbeitsstoffe (Biostoffverordnung) | jährlich |  |  |
|  | Instrumentenaufbereitung, Sterilisation, Lagerung | jährlich |  |  |
|  | Desinfektion (Flächen/Geräte, Absauganlagen, Abformungen) | jährlich |  |  |
|  | Verhalten bei Arbeitsunfällen und Notfallsituationen, Brandschutz | jährlich |  |  |
|  | Behandeln von Risikopatienten | jährlich |  |  |
|  | Ggf. BGV B2 Laserstrahlung (Lasereinrichtungen Klasse 3B, 3R und 4) | jährlich |  |  |
|  | Erste Hilfe | jährlich |  |  |
|  | Empfehlung - Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Robert Koch-Institut) | jährlich |  |  |
| Lasereinrich-tungen (BGV B2, siehe auch MPBetreibV) | sicherheitstechnische Prüfungen (Lasereinrichtungen Klasse 3B u. 4) | nach Herstellerangaben bzw. jährlich |  |  |
|  | Mängel- und Unfallanzeigen | bei gegebenem Anlass |  |  |

|  | Thema | Frist | Wann | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druckgeräte- richtlinie Einteilung der Druckluft-behälter nach DIN EN Klassen 1 - 3 | wiederkehrende Prüfungen: Druckluftbehälter der Klasse 3 mit max. Druckinhaltsprodukt 50 < bis £ 200 | - innere Prüfung alle 5 Jahre - Festigkeitsprüfung alle 10 Jahre empfohlen (legt Betreiber fest) |  |  |
|  | Druckluftbehälter der Klasse 2 mit max. Druckinhaltsprodukt £ 1000 | - innere Prüfung alle 5 Jahre - Festigkeitsprüfung alle 10 Jahre empfohlen (legt Betreiber fest) |  |  |
|  | Druckluftbehälter der Klasse 2 mit max. Druckinhaltsprodukt 1000 < bis £ 3000 sowie Klasse 3 > 3000 | - innere Prüfung alle 5 Jahre - Festigkeitsprüfung alle 10 Jahre Pflicht (durch zugel. Überwachungsstelle) |  |  |
|  | Mängel- und Unfallmeldungen | bei gegebenem Anlass |  |  |
| Röntgen- verordnung | Abnahmeprüfung | vor Inbetriebnahme bzw. nach evtl. Änderungen (Gerät, Filmmaterial, Entwicklung) |  |  |
|  | Strahlenschutzprüfung (Sachverständigenprüfung) Wiederholungsprüfung | vor Inbetriebnahme |  |  |
|  |  | vor Ablauf von 5 Jahren bzw. nach evtl. Änderungen (Strahler, Standort, Betreiber) |  |  |
|  | Konstanzprüfung - - der Filmverarbeitung - - eines weiteren Röntgengerätes - - eines Befundungsmonitores | wöchentlich monatlich arbeitstäglich |  |  |
|  | Qualitätsprüfung durch Zahnärztliche Stelle der ZÄK/KZV | auf Anforderung |  |  |
|  | Sachkunde / Fachkunde | 5 jährlich |  |  |
| Indirekt- Einleiterver-ordnung | Anzeige der Indirekteinleitung | bei bestehenden Genehmigungen vor Ablauf von 5 Jahren 1malige Anzeige |  |  |
|  | Entleerung des Abscheiders im Wartungsbuch dokumentieren | bei Behälterwechsel |  |  |
|  | Funktionsprüfung Anzeigeelemente | jährlich und nach Reparaturen |  |  |
|  | Wartung des Amalgamabscheiders | Wartung 1 x jährlich durch nachweislich unterwiesenen Sachkundigen |  |  |
|  | Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des Amalgamabscheiders | alle 5 Jahre durch Sachverständige |  |  |
| Entsorgung von Praxisabfällen | Sammlung getrennt nach Abfallarten, Nachweispflicht für besonders überwachungsbedürftige Abfälle beachten (Röntgenchemikalien, quecksilberhaltige Abfälle) | Entsorgungsintervalle nach Bedarf |  |  |

Unser Dank gilt Herrn Gerike von der Zahnärztekammer Berlin für die aktive Mithilfe zum QM und für seine Unterstützung durch diese Zusammenstellung.